## Slide 1: 123I線量測定における triple-energy-window法の影響 モンテカルロシミュレーションによる評価
東海大学医学部付属病院
本田裕司 山下高史 小林凛也

## Slide 2
演題発表に関連し，開示すべきCOI関係にある
企業などはありません．
日本核医学技術学会
COI開示
筆頭発表者名：本田 裕司

## Slide 3: 背景
Chart: LEHRにおける123Iエネルギースペクトラム
Notes: スライドのようにあるターゲットの線量測定を行う場合、高精度で関心領域内の放射能量を測定することが求められている。しかし、低エネルギー高分解能コリメータとヨード123の組み合わせ測定を行った場合、スライド右側に示すように、メインピークとなる159kevよりも高いエネルギーの光子成分が散乱などを起こし、2次光子として159kevの領域に混入し、線量測定における定量を著しく低下させてしまう原因となってしまう。そのため、多くの場合、triple-energy-window法を用いて、この2次光子成分を補正し、定量性を高めている。つまり、triple-energy-window法の設定は線量測定の定量性において重要な要素となっている。

## Slide 4: 目的
低エネルギー高分解能コリメータ(LEHR)と123Iによる線量測定において、triple energy window(TEW)法が キャリブレーションファクタと線量測定に及ぼす影響をモンテカルロシミュレーションを用いて評価する
Notes: そこで、我々は、低エネルギー高分解能コリメータとi-123の組み合わせにおける線量測定で、triple-energy-window法の設定が、放射能量とカウントの校正係数であるキャリブレーションファクタの測定と、実際の線量測定に及ぼす影響をモンテカルロシミュレーションを用いて評価することを目的としました。

## Slide 5: 使用機器
モンテカルロシミュレーションコード：SIMIND(Lund University)
SPECT装置 : Symbia T16(Siemens)
コリメータ: LEHR
核種： 123I(γ線エネルギー 158.97keV 83%)
画像処理・解析
Python言語 ver 3.9.10を用いた自作プログラム
Notes: モンテカルロシミュレーションコードにはSIMINDコードを使用しシミュレーションモデルを構築した。SPECT装置はシーメンス社製SymbiaT16、コリメータを低エネルギー高分解能コリメータ、核種をヨード123とした。
画像処理にはpythonによる自作プログラムを用いた。

## Slide 6: 収集条件および再構成条件
 | キャリブレーションファクタ | 線量測定
TEW | main 15% ± sub 15% | 
 | main 15% ± sub 5% | 
 | main 20% ± sub 10% | 
 | main 20% ± sub 3% | 
線源 | 点線源 | 円柱ファントム
放射能量 | 1MBq | 50MBq
収集方法 | SPECT | 
マトリクスサイズ | 128*128(0.33cm*0.33cm) | 
回転半径 | 15㎝ | 
投影数/収集角度 | 72projections / 5degree | 
画像再構成 | OSEM(iteration : 10, subset : 8) +SC +PSF | OSEM(iteration : 10, subset : 8) +SC +PSF+AC
Notes: 収集条件と再構成条件ですが、今回の検討で用いたtriple-energy-windowの設定はキャリブレーションファクタと線量測定のどちらにおいても、メインウィンドウを159kevに対して15%と20%の2種類と、サブウィンドウの設定を15％では±15％と広い設定と±5%と狭い設定、メインウィンドウ20%に対しては、±10%の広い設定と、±3％の狭い設定、計4種類を検討した。
キャリブレーションファクタの評価では1MBｑの点線源をＳＰＥＣＴ収集し、線量測定では50MBqを封入した円柱ファントムをSPECT収集した。
そのほかの条件はスライドに示す通りである。
画像再構成はキャリブレーションファクタと線量測定においてOSEM法を用いて再構成し、各triple-energy-windowで求めた散乱成分はOSEM法に組み込んだ。

## Slide 7: 評価方法
全光子投影データ
OSEM再構成
VOI解析
キャリブレーションファクターへの影響
一次光子のみ投影データ
+SC, +PSF
各TEW補正画像
カウント
一次光子画像(真値)
カウント
VS
cps/MBq
精度検証
1MBqの点線源をSPECT収集し、
TEW補正画像と一次光子画像(真値)のカウントを比較した
Notes: Tewがキャリブレーションファクターに及ぼす影響を評価する具体的な方法は、シミュレーションで得られた各window設定の投影データ（散乱などのすべてのイベントを含んだ全光子の投影データ）に対して散乱、分解能補正を組み込んだOSEM法で再構成し、半径3㎝の球体のVOIで１MBｑの点線源のカウントを測定した。これらのデータと比較するために、全てのイベントを含んだ投影データから一次光子のみの投影データを抽出し、再構成して同じく半径3㎝の球体のVOIで点線源のカウントを測定し、これを真のデータとした。そして、各window設定の値と、真の値を比較し、キャリブレーションファクターに及ぼす影響を評価した。

## Slide 8: 評価方法
OSEM再構成
+SC,+AC,+PSF
VOI解析
線量測定への影響
投影データ
50MBqの円柱ファントムをSPECT収集し、
再構成画像とcfから線量を求めた
×
キャリブレーションファクタ
Bq/ｍL変換
円柱ファントム
Notes: 線量測定に及ぼす影響を評価する具体的な方法であるが、スライドに示すようなサイズの異なる球体を配置した円柱ファントム内に合計50MBqを封入し、この円柱ファントムに対するSPECT収集をシミュレーションした。そして、シミュレーションで取得した各triple-energy-window設定の投影データを散乱、吸収、分解能補正を組み込んだOSEM法で再構成し画像取得した。その画像に対して、カウントを放射能量に変換するためキャリブレーションファクタを乗じて線量測定用の画像を作成した。今回の検討ではファントム内に配置した個々の球体の放射能量ではなく円柱ファントム全体の放射能量を測定することにしたため、再構成で用いた吸収補正用のマップをＶＯＩの測定用として用い線量測定を行った。

## Slide 9
 | キャリブレーションファクタ |  |  | 線量測定(真値：50MBq) | 
main ±sub | 真値(cps/MBq) | 測定値(cps/MBq) | 相対誤差(%) | 測定値(MBq) | 相対誤差(%)
15%±15% | 67.9 | 75.5 | 11.5 | 57.4 | 14.8
15%± 5% | 67.8 | 68.8 | 1.5 | 59.5 | 19.1
20%±10% | 72.4 | 82.2 | 17.7 | 59.4 | 18.8
20%± 3% | 72.5 | 79.0 | 9.2 | 65.1 | 30.1
結果
Notes: Triple-energy-window設定がキャリブレーションファクタに及ぼす影響ではメインウィンドウの幅が小さいほど、かつサブウィンドウ幅も小さいほど誤差が小さくなった。つまり、15%±5%の設定が一次光子のみで求めた真値の値に最も近づいた。しかし、円柱ファントムによる線量測定に及ぼす影響ではキャリブレーションファクターの設定とは異なりサブウィンドウの幅が大きいほうが誤差が小さくなった。つまり、15%±15%の設定が誤差14.8%と最も小さくなった。しかし、全ての設定で10％以上の誤差があった。

## Slide 10
考察
Chart: LEHRにおけるI-123点線源
全光子
一次光子
二次光子
コンプトン散乱
Chart: 15%±15%
Chart: 20%±3%
Chart: 15%±5%
Chart: 20%±10%
貫通光子成分
Notes: 考察
スライドにキャリブレーションファクター取得時のエネルギースペクトルを表示する。スライド左側に0から500kevまでのスペクトル。右側に各ウィンドウ設定における散乱除去成分を示した台形成分を重ねたグラフを表示する。
グラフの赤線は全てのイベントのスペクトルである、実臨床で我々が目にするスペクトルである。黄色線は一次光子のスペクトル。本来画像化し、線量測定などでカウントしたい光子のスペクトル。緑の実線は2次光子のスペクトルでデータを汚染する光子である。緑色の点線は2次光子のうち、コンプトン散乱に由来する成分、破線はコリメータを貫通する光子の成分である。
線量測定において15％１５％の設定が最も誤差が小さくなったにもかかわらず、キャリブレーションファクタの精度では１５％５％の設定が最も誤差が小さくなった要因として
・サブウィンドウの幅が狭い場合、triple-energy-windowの補正対象であるコンプトン散乱の成分を過剰に補正していることがあげられる。その結果、本来、補正の対象外であるコリメータの貫通成分もあたかも補正したかのようになり、一次光子のみのカウントに近づいたと考えられる。また、メインウィンドウの幅を大きくすると対象となる一次光子の量も増加するが、それと同時に貫通成分の量も増加することで誤差が大きくなったと考える。結果として、メインウィンドウ15%サブウィンドウ±5%が一次光子のカウントにもっとも近づいたと考える。「
線量測定でメインウィンドウ15%サブウィンドウ±15%の設定が最も誤差が小さくなった要因として、
スライドに点線源収集時のコリメータを貫通した光子成分の投影データを示す。貫通光子成分は現れる位置がスター状であり一次光子とは異なる現れ方をする。そのため、球体の関心領域の外にも影響が表れている。つまり、キャリブレーションファクタ
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
以下は参考とする文章です
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
スライドに点線源におけるスペクトルのグラフを示す。
スライド上部のグラフは点線源におけるスペクトラムで下の4つのグラフは各設定ウィンドによる散乱線除去量を示した台形成分を示したものである
メインウィンドウの幅が15％ではエネルギー分解能の影響により全ての一次光子を取得することができず、これはカウントの減少となり画質の低下を招く恐れがあるだけでなく、triple-energy-window法で補正対象となってしまっている。つまり、本来の一次光子成分よりも小さくなってしまう。さらに、コリメータを貫通してきた成分はメインウィンドウ内に存在するためtriple-energy-windowの補正対象はならず、メインウィンドウの幅を大きくすればそれだけ、貫通成分の影響を受けることになる。
しかし、大きな問題はサブウィンドウの大きさであり、サブウィンドウを狭くすると、triple-energy-windowの補正対象であるコンプトン散乱成分を過剰に補正していることがわかる。その結果、本来補正の対象外である貫通成分も補正したかのようになり、メインウィンドウ15％サブウィンドウ5％のキャリブレーションファクターが本来の一次光子による値に最も近づいたと考えられる。ただ、15％５％のグラフでは台形の上部に2次光子成分が飛び出しているので、補正しきれていないように思われるが、これは貫通成分の現れ方が、スター状に現れるので、実際に測定をした関心領域内で全てカウントされているわけではないためである。
したがって、線量測定において、キャリブレーションファクターの時と同じ結果にならず、メインウィンドウ15％サブウィンドウ5％の時が最も誤差が小さくなったのは、キャリブレーションファクター取得時に排除できていない貫通成分をあたかも排除し、一次成分のみ値のように扱ったメインウィンドウ15％サブウィンドウ5％の値を用いて、線量測定ではそのまま貫通成分の影響が大きく残っている円柱ファントムの画像から線量を求めたため、誤差が大きくなった。逆に、貫通成分を影響加味してキャリブレーションファクターを取得したメインウィンドウ15%サブウィンドウ１5%の値を用いることで、誤差が小さくなったと考える。
しかしながら、精度の高い線量測定を行うにはこの貫通成分の値を補正することが重要である。

## Slide 11
 | キャリブレーションファクタ |  |  | 線量測定(真値：50MBq) | 
main ±sub | 真値(cps/MBq) | 測定値(cps/MBq) | 相対誤差(%) | 測定値(MBq) | 相対誤差(%)
15%±15% | 67.9 | 75.5 | 11.5 | 57.4 | 14.8
15%± 5% | 67.8 | 68.8 | 1.5 | 59.5 | 19.1
20%±10% | 72.4 | 82.2 | 17.7 | 59.4 | 18.8
20%± 3% | 72.5 | 79.0 | 9.2 | 65.1 | 30.1
考察
Chart: LEHRにおけるI-123点線源
全光子
一次光子
二次光子
コンプトン散乱
Chart: 15%±15%
Chart: 20%±3%
Chart: 15%±5%
Chart: 20%±10%
貫通光子成分
Notes: 点線源によるキャリブレーションファクターの測定ではメインウィンドウの幅が小さいほど、かつサブウィンドウの幅が小さいほど、つまり、メインウィンドウ15％サブウィンドウ5％の値が実際の一次光子のみで求めた真値に近づいた。しかし、円柱ファントムによる線量測定ではメインウィンドウの幅が小さくかつ、サブウィンドウの幅を広く設定した、15％１５％で最も線量測定の精度が高くなったが、全ての線量測定において10％以上の誤差となった。
線量測定において15％１５％の設定が最も誤差が小さくなったにもかかわらず、キャリブレーションファクタの精度では１５％５％の設定が最も誤差が小さくなった要因としてスライドに点線源におけるスペクトルのグラフを示す。
スライド上部のグラフは点線源におけるスペクトラムで下の4つのグラフは各設定ウィンドによる散乱線除去量を示した台形成分を示したものである
メインウィンドウの幅が15％ではエネルギー分解能の影響により全ての一次光子を取得することができず、これはカウントの減少となり画質の低下を招く恐れがあるだけでなく、triple-energy-window法で補正対象となってしまっている。つまり、本来の一次光子成分よりも小さくなってしまう。さらに、コリメータを貫通してきた成分はメインウィンドウ内に存在するためtriple-energy-windowの補正対象はならず、メインウィンドウの幅を大きくすればそれだけ、貫通成分の影響を受けることになる。
しかし、大きな問題はサブウィンドウの大きさであり、サブウィンドウを狭くすると、triple-energy-windowの補正対象であるコンプトン散乱成分を過剰に補正していることがわかる。その結果、本来補正の対象外である貫通成分も補正したかのようになり、メインウィンドウ15％サブウィンドウ5％のキャリブレーションファクターが本来の一次光子による値に最も近づいたと考えられる。ただ、15％５％のグラフでは台形の上部に2次光子成分が飛び出しているので、補正しきれていないように思われるが、これは貫通成分の現れ方が、スター状に現れるので、実際に測定をした関心領域内で全てカウントされているわけではないためである。
したがって、線量測定において、キャリブレーションファクターの時と同じ結果にならず、メインウィンドウ15％サブウィンドウ5％の時が最も誤差が小さくなったのは、キャリブレーションファクター取得時に排除できていない貫通成分をあたかも排除し、一次成分のみ値のように扱ったメインウィンドウ15％サブウィンドウ5％の値を用いて、線量測定ではそのまま貫通成分の影響が大きく残っている円柱ファントムの画像から線量を求めたため、誤差が大きくなった。逆に、貫通成分を影響加味してキャリブレーションファクターを取得したメインウィンドウ15%サブウィンドウ１5%の値を用いることで、誤差が小さくなったと考える。
しかしながら、精度の高い線量測定を行うにはこの貫通成分の値を補正することが重要である。

## Slide 12
まとめ
15％±5％でキャリブレーションファクターを求めた結果、最も誤差が少なかった
→ 散乱成分の過補正（貫通光子成分も補正）
15%±15%で線量測定を求めた結果、最も定量精度が高かった
→ 貫通光子成分の影響を加味して測定
より高精度な線量測定には貫通光子成分の補正が重要
Notes: 今回、低エネルギー高分解能コリメータとI123の組み合わせによる線量測定におけるtriple-energy-window法の設定が定量性に及ぼす影響を調査した。
今回の調査では、点線源をSPECT収集してキャリブレーションファクターを求める際、メインウィンドウ15%サブウィンドウ5%の設定で求めると真値に対し最も誤差の少ない値を得ることができたが、これは散乱線を過補正したことにより、triple-energy-window法では補正できない貫通光子成分をあたかも補正したことによる影響であることが分かった。
実際の線量測定において定量誤差を少なくするためには、メインウィンドウ15％サブウィンドウ15％設定が最も定量誤差が少なくなった。これは実際の線量測定では、広範囲にわたる貫通光子成分の影響を加味する必要があったため。
しかし、全てのウィンドウ設定において、10％を超える定量誤差があり、この誤差をより小さくするためには貫通光子成分の補正が重要であることが分かった。

## Slide 14
 | キャリブレーションファクタ |  |  | 線量測定(真値：50MBq) | 
main ±sub | 真値(cps/MBq) | 測定値(cps/MBq) | 相対誤差(%) | 測定値(MBq) | 相対誤差(%)
15%±15% | 67.9 | 75.5 | 11.5 | 57.4 | 14.8
15%± 5% | 67.8 | 68.8 | 1.5 | 59.5 | 19.1
20%±10% | 72.4 | 82.2 | 17.7 | 59.4 | 18.8
20%± 3% | 72.5 | 79.0 | 9.2 | 65.1 | 30.1
結果
Chart: LEHRにおけるI-123点線源
全光子
一次光子
二次光子
コンプトン散乱
Chart: 15%±15%
Chart: 20%±3%
Chart: 15%±5%
Chart: 20%±10%
Notes: 点線源によるキャリブレーションファクターの測定ではメインウィンドウの幅が小さいほど、かつサブウィンドウの幅が小さいほど、つまり、メインウィンドウ15％サブウィンドウ5％の値が実際の一次光子のみで求めた真値に近づいた。しかし、円柱ファントムによる線量測定ではメインウィンドウの幅が小さくかつ、サブウィンドウの幅を広く設定した、15％１５％で最も線量測定の精度が高くなったが、全ての線量測定において10％以上の誤差となった。
線量測定において15％１５％の設定が最も誤差が小さくなったにもかかわらず、キャリブレーションファクタの精度では１５％５％の設定が最も誤差が小さくなった要因としてスライドに点線源におけるスペクトルのグラフを示す。
スライド上部のグラフは点線源におけるスペクトラムで下の4つのグラフは各設定ウィンドによる散乱線除去量を示した台形成分を示したものである
メインウィンドウの幅が15％ではエネルギー分解能の影響により全ての一次光子を取得することができず、これはカウントの減少となり画質の低下を招く恐れがあるだけでなく、triple-energy-window法で補正対象となってしまっている。つまり、本来の一次光子成分よりも小さくなってしまう。さらに、コリメータを貫通してきた成分はメインウィンドウ内に存在するためtriple-energy-windowの補正対象はならず、メインウィンドウの幅を大きくすればそれだけ、貫通成分の影響を受けることになる。
しかし、大きな問題はサブウィンドウの大きさであり、サブウィンドウを狭くすると、triple-energy-windowの補正対象であるコンプトン散乱成分を過剰に補正していることがわかる。その結果、本来補正の対象外である貫通成分も補正したかのようになり、メインウィンドウ15％サブウィンドウ5％のキャリブレーションファクターが本来の一次光子による値に最も近づいたと考えられる。ただ、15％５％のグラフでは台形の上部に2次光子成分が飛び出しているので、補正しきれていないように思われるが、これは貫通成分の現れ方が、スター状に現れるので、実際に測定をした関心領域内で全てカウントされているわけではないためである。
したがって、線量測定において、キャリブレーションファクターの時と同じ結果にならず、メインウィンドウ15％サブウィンドウ5％の時が最も誤差が小さくなったのは、キャリブレーションファクター取得時に排除できていない貫通成分をあたかも排除し、一次成分のみ値のように扱ったメインウィンドウ15％サブウィンドウ5％の値を用いて、線量測定ではそのまま貫通成分の影響が大きく残っている円柱ファントムの画像から線量を求めたため、誤差が大きくなった。逆に、貫通成分を影響加味してキャリブレーションファクターを取得したメインウィンドウ15%サブウィンドウ１5%の値を用いることで、誤差が小さくなったと考える。
しかしながら、精度の高い線量測定を行うにはこの貫通成分の値を補正することが重要である。

## Slide 15
 | キャリブレーションファクタ |  |  | 線量測定(真値：50MBq) | 
main ±sub | 真値(cps/MBq) | 測定値(cps/MBq) | 相対誤差(%) | 測定値(MBq) | 相対誤差(%)
15%±15% | 67.9 | 75.5 | 11.5 | 57.4 | 14.8
15%± 5% | 67.8 | 68.8 | 1.5 | 59.5 | 19.1
20%±10% | 72.4 | 82.2 | 17.7 | 59.4 | 18.8
20%± 3% | 72.5 | 79.0 | 9.2 | 65.1 | 30.1
結果
Chart: LEHRにおける123Iエネルギースペクトラム
Chart: 15%±15%
Chart: 15%±5%
Chart: 20%±10%
貫通光子成分
Chart: 20%±3%
Notes: 点線源によるキャリブレーションファクターの測定ではメインウィンドウの幅が小さいほど、かつサブウィンドウの幅が小さいほど、つまり、メインウィンドウ15％サブウィンドウ5％の値が実際の一次光子のみで求めた真値に近づいた。しかし、円柱ファントムによる線量測定ではメインウィンドウの幅が小さくかつ、サブウィンドウの幅を広く設定した、15％１５％で最も線量測定の精度が高くなった。
線量測定において15％１５％の設定が最も誤差が小さくなったにもかかわらず、キャリブレーションファクタの精度では１５％５％の設定が最も誤差が小さくなった要因としてスライドにスペクトルのグラフを示す。
スライド上部のグラフは点線源におけるスペクトラムで下の4つのグラフは各設定ウィンドによる散乱線除去量を示した台形成分を示したものである
この要因として、
スライド上部のグラフは点線源におけるスペクトラムで下の4つのグラフは各設定ウィンドによる散乱線除去量を示した台形成分を示したものである。
triple-energy-window法におけるサブウィンドウの設定は幅が大きくなるほどその平均値をとるため実際の散乱成分の量よりも少ない量を見積もってしまうこと。また、メインウィンドウの幅が小さいとエネルギー分解能の影響により一次光子成分も減算してしまう傾向にある。さらに、lehrコリメータとi123の組み合わせではコリメータ隔壁を貫通する成分も影響してくる。グラフにおける貫通成分は緑色の実線で表しているが、この成分はtriple-energy-windowでは補正できない。
そして、スライド右にコリメータを貫通した光子成分のみを抽出した画像を示すが、この貫通成分は実際の一次光子が検出される位置の周りにスター状に現れる。そのため、キャリブレーションファクタの計測において関心領域をある程度小さくしても、すべての貫通成分の影響を排除することはできない。15%5%では2次光子成分のコンプトン散乱はうまく補正できているが、実際の一次光子成分はまでも差分してしまっているが、貫通成分の影響によるカウントの増加で、結果的に真値と近づいたと考えられる。
逆に線量測定においてサブウィンドウが大きいほうが精度が良くなった要因は、そもそも１５％５％の設定がキャリブレーションファクトを求める際真値に最も近づいたが、実際には一次光子成分を大きく減算しているにもかかわらず、貫通成分の影響で真値に近づいたと考えると、その状況では線量を精度よく求めることができない

## Slide 16
 | キャリブレーションファクタ |  |  | 線量測定(真値：50MBq) | 
main ±sub | 真値(cps/MBq) | 測定値(cps/MBq) | 相対誤差(%) | 測定値(MBq) | 相対誤差(%)
15%±15% | 67.9 | 75.5 | 11.5 | 57.4 | 14.8
15%± 5% | 67.8 | 68.8 | 1.5 | 59.5 | 19.1
20%±10% | 72.4 | 82.2 | 17.7 | 59.4 | 18.8
20%± 3% | 72.5 | 79.0 | 9.2 | 65.1 | 30.1
結果
Chart: LEHRにおける123Iエネルギースペクトラム
Chart: 15%±15%
Chart: 15%±5%
Chart: 20%±10%
貫通光子成分
Chart: 20%±3%
Notes: 点線源によるキャリブレーションファクターの測定ではメインウィンドウの幅が小さいほど、かつサブウィンドウの幅が小さいほど、つまり、メインウィンドウ15％サブウィンドウ5％の値が実際の一次光子のみで求めた真値に近づいた。しかし、円柱ファントムによる線量測定ではメインウィンドウの幅が小さくかつ、サブウィンドウの幅を広く設定した、15％１５％で最も線量測定の精度が高くなった。
この要因として、
スライド上部のグラフは点線源におけるスペクトラムで下の4つのグラフは各設定ウィンドによる散乱線除去量を示した台形成分を示したものである。
triple-energy-window法におけるサブウィンドウの設定は幅が大きくなるほどその平均値をとるため実際の散乱成分の量よりも少ない量を見積もってしまうこと。また、メインウィンドウの幅が小さいとエネルギー分解能の影響により一次光子成分も減算してしまう傾向にある。さらに、lehrコリメータとi123の組み合わせではコリメータ隔壁を貫通する成分も影響してくる。グラフにおける貫通成分は緑色の実線で表しているが、この成分はtriple-energy-windowでは補正できない。
そして、スライド右にコリメータを貫通した光子成分のみを抽出した画像を示すが、この貫通成分は実際の一次光子が検出される位置の周りにスター状に現れる。そのため、キャリブレーションファクタの計測において関心領域をある程度小さくしても、すべての貫通成分の影響を排除することはできない。15%5%では2次光子成分のコンプトン散乱はうまく補正できているが、実際の一次光子成分はまでも差分してしまっているが、貫通成分の影響によるカウントの増加で、結果的に真値と近づいたと考えられる。
逆に線量測定においてサブウィンドウが大きいほうが精度が良くなった要因は、

## Slide 17
Chart: 15%±15%
Chart: 15%±5%
Chart: 20%±10%
Chart: 20%±3%
 | キャリブレーションファクタ |  |  | 線量測定(真値：50MBq) | 
main ±sub | 真値(cps/MBq) | 測定値(cps/MBq) | 相対誤差(%) | 測定値(MBq) | 相対誤差(%)
15%±15% | 67.9 | 75.5 | 11.5 | 57.4 | 14.8
15%± 5% | 67.8 | 68.8 | 1.5 | 59.5 | 19.1
20%±10% | 72.4 | 82.2 | 17.7 | 59.4 | 18.8
20%± 3% | 72.5 | 79.0 | 9.2 | 65.1 | 30.1
結果
Chart: Energy(keV)
Notes: Triplel-energy-windowの違いによるキャリブレーションファクタの結果である。1MBqあたりのカウントを求めてみると、一次光子のみの投影データを使用して求めた真の値と比較すると、メインウィンドウ15%、サブウィンドウ5%のメインウィンドウが狭いく、さらにサブウィンドウも狭いほうが、誤差の少ない結果となった。

## Slide 18
Chart: 15%±15%
Chart: 15%±5%
Chart: 20%±10%
Chart: 20%±3%
main ±sub | 真値(cps/MBq) | 測定値(cps/MBq) | 相対誤差(%)
15%±15% | 67.9 | 75.5 | 11.5
15%± 5% | 67.8 | 68.8 | 1.5
20%±10% | 72.4 | 82.2 | 17.7
20%± 3% | 72.5 | 79.0 | 9.2
結果
キャリブレーションファクターへの影響
Chart: Energy(keV)
Notes: Triplel-energy-windowの違いによるキャリブレーションファクタの結果である。1MBqあたりのカウントを求めてみると、一次光子のみの投影データを使用して求めた真の値と比較すると、メインウィンドウ15%、サブウィンドウ5%のメインウィンドウが狭いく、さらにサブウィンドウも狭いほうが、誤差の少ない結果となった。

## Slide 19: 結果・考察
Chart: 点線源
Chart: 15%±15%
Chart: 15%±5%
Chart: 20%±10%
Chart: 20%±3%
main ±sub | 真値(cps/MBq) | 測定値(cps/MBq) | 相対誤差(%)
15%±15% | 67.9 | 75.5 | 11.5
15%± 5% | 67.8 | 68.8 | 1.5
20%±10% | 72.4 | 82.2 | 17.7
20%± 3% | 72.5 | 79.0 | 9.2
Notes: Triplel-energy-windowの違いによるキャリブレーションファクタの結果である。1MBqあたりのカウントを求めてみると、一次光子のみの投影データを使用して求めた真の値と比較すると、メインウィンドウ15%、サブウィンドウ5%のメインウィンドウが狭いく、さらにサブウィンドウも狭いほうが、誤差の少ない結果となった。

## Slide 20: 結果・考察
Chart: 
Chart: 15%±15%
Chart: 15%±5%
Chart: 20%±10%
Chart: 20%±3%
main ±sub | 真値(MBq) | 測定値(MBq) | 相対誤差(%)
15%±15% | 50.0 | 57.4 | 14.8
15%± 5% | 50.0 | 59.5 | 19.1
20%±10% | 50.0 | 59.4 | 18.8
20%± 3% | 50.0 | 65.1 | 30.1
Chart: 円柱ファントム
Chart: 15%±15%
Chart: 15%±5%
Chart: 20%±10%
Chart: 20%±3%

## Slide 21: 方法：キャリブレーションファクター(cf)
放射能量 | 1MBq
マトリクスサイズ | 128 * 128(0.33cm * 0.33cm)
回転半径 | 15cm
投影数/収集角度 | 72projections / 5°
画像再構成 | OSEM(iteration : 10, subset : 8)＋SC +PSF
VOI | 3㎝(半径)
投影データ
再構成データ
VOI解析
1MBqの点線源をSPECT収集し一次光子画像とTEW補正画像のカウントを比較した

## Slide 22: 方法：線量測定
放射能量 | 50MBq
マトリクスサイズ | 128 * 128
ピクセルサイズ | 0.33cm
回転半径 | 15cm
投影数/収集角度 | 72projections / 5°
画像再構成 | OSEM(iteration : 10, subset : 8)+SC+PSF+AC
VOI | 吸収マップを利用
投影データ
再構成データ
VOI解析
50MBqの円柱ファントムをSPECT収集し、取得した画像とcfから線量を求めた

## Slide 23: 方法：円柱ファントムにおける線量測定
円柱ファントムによるSPECT収集 | 
放射能量 | 50MBq
マトリクスサイズ | 128 * 128
ピクセルサイズ | 0.33cm
回転半径 | 15cm
投影数/収集角度 | 72projections / 5°
画像再構成 | OSEM(iteration : 10, subset : 8)
 | psf補正あり
VOI | 3㎝(半径)
投影データ
再構成データ
VOI解析

## Slide 24: 結果・考察
 | キャリブレーションファクター CPS/MBq |  |  | ファントムによる線量測定 MBq/mL | 
Main ±sub | 真値 | 測定値 | 相対誤差 | 測定値 | 相対誤差
15%±15% | 67.9 | 75.5 | 11.5 | 57.4 | 14.8
15%± 5% | 67.8 | 68.8 | 1.5 | 59.5 | 19.1
20%±10% | 72.4 | 82.2 | 17.7 | 59.4 | 18.8
20%± 3% | 72.5 | 79.0 | 9.2 | 65.1 | 30.1
Main ±sub | 真値(cps/MBq) | 測定値(cps/MBq) | 相対誤差(%) | キャリブレーションファクター
15%±15% | 67.9 | 75.5 | 11.5 | 
15%± 5% | 67.8 | 68.8 | 1.5 | 
20%±10% | 72.4 | 82.2 | 17.7 | 
20%± 3% | 72.5 | 79.0 | 9.2 | 

## Slide 25: 結果・考察

## Slide 26: 方法：使用機器
モンテカルロシミュレーションコード：SIMIND(Lund University)
SPECT装置 : Symbia T16(Siemens)
コリメータ: LEHR
核種： 123I(γ線エネルギー 158.97keV 83%)
TEW：15%±15%, 15%±5%, 20%±10%, 20%±3%
キャリブレーションファクター：点線源によるＳＰＥＣＴ
線量測定：円柱ファントムによるＳＰＥＣＴ
画像処理・解析
Python言語 ver 3.9.10を用いた自作プログラム

## Slide 27: 方法
各TEW設定がキャリブレーションファクタの精度検証におけるTEW設定の比較検討
点線源を用いたSPECT収集
線量測定におけるTEW設定の比較検討
円柱ファントムを用いたSPECT収集
TEW設定 | Main Window | Sub Window
15%±15% | 15% | ±15%
15%± 5% | 15% | ±5%
20%±10% | 20% | ±10%
20%± 3% | 20% | ±3%

## Slide 28: 収集条件および再構成条件
 | キャリブレーションファクター | 線量測定
放射能量 | 1MBq(点線源) | 50MBq（円柱ファントム）
マトリクスサイズ | 128*128 | 128*128
ピクセルサイズ | 0.33cm | 0.33cm
回転半径 | 15㎝ | 
投影数/収集角度 | 72projections / 5degree | 
画像再構成 | OSEM(iteration : 10, subset : 8) +SC +PSF | OSEM(iteration : 10, subset : 8) +SC +PSF+AC

## Slide 29: 背景
Chart: 123Iの光子エネルギー存在比
528keV 1.3%
159keV 83%
Chart: LEHRにおける123Iエネルギースペクトラム
440keV 0.4%
Notes: 線量測定において関心領域の線量をつまり一次光子の線量を正確に求めることが重要となる。しかし、核種１２３Iを低エネルギー高分解能コリメータを用いてデータ収集を行うと、メインエネルギーピークの159kevよりも大きなエネルギーを持つ光子、それはわずか１％に過ぎない光子であるが、その光子が２次光子となり画像化すべき１５９kevのエネルギー帯域に大きな影響を及ぼすことになります。これは定量的な線量測定を行う際とても重要な因子となり、そのためにtriple-energy-window法などでこの２次光子成分の補正が必要となっています。つまり、低エネルギー高分解能コリメータで線量測定を行う際は、このtriple-energy-window法の設定が重要となってくると考えられます。

## Slide 30: モンテカルロシミュレーション
Chart: LEHRにおける123Iエネルギースペクトラム
全光子
一次光子
二次光子
貫通光子
さまざまなイベントに分離して
全光子
一次光子
二次光子
貫通光子
Notes: また、モンテカルロシミュレーションを用いることで実際に取得することのできないそれぞれのイベント成分を分離してスペクトル成分やあるエネルギー帯域の画像成分として取得することができる。スライドには、円柱ファントムを取得した際のスペクトル成分と各イベントの投影画像を示している。赤枠はすべてのイベント成分であり、通常の臨床において私たちが取得している画像です。黄色い枠は本来私たちが求めている一次成分の画像です。つまり、線源から人体やコリメータなどと干渉せずに検出された光子による投影画像です。緑色の枠は線源から放出されて何らかの相互作用をしてから検出された光子、2次成分の投影画像です。さらに、緑色の点線枠は2次光子成分の中で、コリメータを貫通した成分の画像です。このように、モンテカルロシミュレーションを用いることで、様々なイベントの情報を取得でき、線量測定などに用いるtew法の検討を行う際、とても有用なツールとなる。

## Slide 31: 背景
Chart: LEHRにおける123Iエネルギースペクトラム
Notes: 線量測定では高精度で関心領域内の放射能量を求めることが重要である。しかし、低エネルギー高分解能コリメータとi-123の組み合わせでは、メインピークとなる159kevよりもエネルギーの高い光子成分が散乱などを起こし2次光子として159kevの領域に混入し、定量性を低下させる原因となります。そのため、多くの場合、triple-energy-window法を用いて、この2次光子成分を補正し、定量性を高める。つまり、triple-energy-window法の設定は定量性において重要な要素となっている。