## Slide 1: 123I線量測定におけるTEWの影響

## Slide 2: 背景
Chart: 123Iの光子エネルギー存在比
528keV 1.3%
159keV 83%
Chart: LEHRにおける123Iエネルギースペクトラム
線量測定 → 関心領域の線量を正確に求めることが重要（人体の画像を提示）
Notes: 線量測定において関心領域の線量をつまり一次光子の線量を正確に求めることが重要となる。しかし、核種１２３Iを低エネルギー高分解能コリメータを用いてデータ収集を行うと、メインエネルギーピークの159kevよりも大きなエネルギーを持つ光子、それはわずか１％に過ぎない光子であるが、その光子が２次光子となり画像化すべき１５９kevのエネルギー帯域に大きな影響を及ぼすことになります。これは定量的な線量測定を行う際とても重要な因子となり、そのためにtriple-energy-window法などでこの２次光子成分の補正が必要となっています。つまり、低エネルギー高分解能コリメータで線量測定を行う際は、このtriple-energy-window法の設定が重要となってくると考えられます。

## Slide 3: モンテカルロシミュレーション
Chart: LEHRにおける123Iエネルギースペクトラム
全光子
一次光子
二次光子
貫通光子
さまざまなイベントに分離して
Notes: また、モンテカルロシミュレーションを用いることで実際に取得することのできないそれぞれのイベント成分を分離してスペクトル成分やあるエネルギー帯域の画像成分として取得することができる。スライドには、円柱ファントムを取得した際のスペクトル成分と各イベントの投影画像を示している。赤枠はすべてのイベント成分であり、通常の臨床において私たちが取得している画像です。黄色い枠は本来私たちが求めている一次成分の画像です。つまり、線源から人体やコリメータなどと干渉せずに検出された光子による投影画像です。緑色の枠は線源から放出されて何らかの相互作用をしてから検出された光子、2次成分の投影画像です。さらに、緑色の点線枠は2次光子成分の中で、コリメータを貫通した成分の画像です。このように、モンテカルロシミュレーションを用いることで、様々なイベントの情報を取得でき、線量測定などに用いるtew法の検討を行う際、とても有用なツールとなる。

## Slide 4: 目的
低エネルギー高分解能コリメータと123Iによる線量測定において、triple energy window(TEW)法がキャリブレーションファクタと線量測定に及ぼす影響をモンテカルロシミュレーションコード:SIMINDを用いて評価する
Notes: そこで、我々

## Slide 5: 方法：使用機器
モンテカルロシミュレーションコード：SIMIND(Lund University)
SPECT装置 : Symbia T16(Siemens)
コリメータ: LEHR
核種： 123I(γ線エネルギー 158.97keV 83%)
画像処理・解析
Python言語 ver 3.9.10を用いた自作プログラム

## Slide 6: 方法：収集条件および再構成条件
 | キャリブレーションファクタ | 線量測定
TEW | main 15% ± sub 15% | 
 | main 15% ± sub 5% | 
 | main 20% ± sub 10% | 
 | main 20% ± sub 3% | 
放射能量 | 1MBq(点線源) | 50MBq（円柱ファントム）
マトリクスサイズ | 128*128(0.33cm*0.33cm) | 
回転半径 | 15㎝ | 
投影数/収集角度 | 72projections / 5degree | 
画像再構成 | OSEM(iteration : 10, subset : 8) +SC +PSF | OSEM(iteration : 10, subset : 8) +SC +PSF+AC

## Slide 7: 方法：評価方法
投影データ
再構成データ
VOI解析
1MBqの点線源をSPECT収集し一次光子画像とTEW補正画像のカウントを比較した
キャリブレーションファクター(cf)

## Slide 8: 方法：キャリブレーションファクター(cf)
放射能量 | 1MBq
マトリクスサイズ | 128 * 128(0.33cm * 0.33cm)
回転半径 | 15cm
投影数/収集角度 | 72projections / 5°
画像再構成 | OSEM(iteration : 10, subset : 8)＋SC +PSF
VOI | 3㎝(半径)
投影データ
再構成データ
VOI解析
1MBqの点線源をSPECT収集し一次光子画像とTEW補正画像のカウントを比較した

## Slide 9: 方法：線量測定
放射能量 | 50MBq
マトリクスサイズ | 128 * 128
ピクセルサイズ | 0.33cm
回転半径 | 15cm
投影数/収集角度 | 72projections / 5°
画像再構成 | OSEM(iteration : 10, subset : 8)+SC+PSF+AC
VOI | 吸収マップを利用
投影データ
再構成データ
VOI解析
50MBqの円柱ファントムをSPECT収集し、取得した画像とcfから線量を求めた

## Slide 10: 方法：円柱ファントムにおける線量測定
円柱ファントムによるSPECT収集 | 
放射能量 | 50MBq
マトリクスサイズ | 128 * 128
ピクセルサイズ | 0.33cm
回転半径 | 15cm
投影数/収集角度 | 72projections / 5°
画像再構成 | OSEM(iteration : 10, subset : 8)
 | psf補正あり
VOI | 3㎝(半径)
投影データ
再構成データ
VOI解析

## Slide 11: 結果・考察
 | キャリブレーションファクター CPS/MBq |  |  | ファントムによる線量測定 MBq/mL | 
Main ±sub | 真値 | 測定値 | 相対誤差 | 測定値 | 相対誤差
15%±15% | 67.9 | 75.5 | 11.5 | 57.4 | 14.8
15%± 5% | 67.8 | 68.8 | 1.5 | 59.5 | 19.1
20%±10% | 72.4 | 82.2 | 17.7 | 59.4 | 18.8
20%± 3% | 72.5 | 79.0 | 9.2 | 65.1 | 30.1
Main ±sub | 真値(cps/MBq) | 測定値(cps/MBq) | 相対誤差(%) | キャリブレーションファクター
15%±15% | 67.9 | 75.5 | 11.5 | 
15%± 5% | 67.8 | 68.8 | 1.5 | 
20%±10% | 72.4 | 82.2 | 17.7 | 
20%± 3% | 72.5 | 79.0 | 9.2 | 

## Slide 12: 結果・考察

## Slide 13: 結果・考察
Chart: 点線源
Chart: 15%±15%
Chart: 15%±5%
Chart: 20%±10%
Chart: 20%±3%
Main ±sub | 真値(cps/MBq) | 測定値(cps/MBq) | 相対誤差(%) | cf
15%±15% | 67.9 | 75.5 | 11.5 | 
15%± 5% | 67.8 | 68.8 | 1.5 | 
20%±10% | 72.4 | 82.2 | 17.7 | 
20%± 3% | 72.5 | 79.0 | 9.2 | 

## Slide 14: 結果・考察
Chart: 
Chart: 15%±15%
Chart: 15%±5%
Chart: 20%±10%
Chart: 20%±3%
Main ±sub | 真値(MBq) | 測定値(MBq) | 相対誤差(%)
15%±15% | 50.0 | 57.4 | 14.8
15%± 5% | 50.0 | 59.5 | 19.1
20%±10% | 50.0 | 59.4 | 18.8
20%± 3% | 50.0 | 65.1 | 30.1
Chart: 円柱ファントム
Chart: 15%±15%
Chart: 15%±5%
Chart: 20%±10%
Chart: 20%±3%

## Slide 15: まとめ

## Slide 16: 方法：使用機器
モンテカルロシミュレーションコード：SIMIND(Lund University)
SPECT装置 : Symbia T16(Siemens)
コリメータ: LEHR
核種： 123I(γ線エネルギー 158.97keV 83%)
TEW：15%±15%, 15%±5%, 20%±10%, 20%±3%
キャリブレーションファクター：点線源によるＳＰＥＣＴ
線量測定：円柱ファントムによるＳＰＥＣＴ
画像処理・解析
Python言語 ver 3.9.10を用いた自作プログラム

## Slide 17: 方法
各TEW設定がキャリブレーションファクタの精度検証におけるTEW設定の比較検討
点線源を用いたSPECT収集
線量測定におけるTEW設定の比較検討
円柱ファントムを用いたSPECT収集
TEW設定 | Main Window | Sub Window
15%±15% | 15% | ±15%
15%± 5% | 15% | ±5%
20%±10% | 20% | ±10%
20%± 3% | 20% | ±3%

## Slide 18: 収集条件および再構成条件
 | キャリブレーションファクター | 線量測定
放射能量 | 1MBq(点線源) | 50MBq（円柱ファントム）
マトリクスサイズ | 128*128 | 128*128
ピクセルサイズ | 0.33cm | 0.33cm
回転半径 | 15㎝ | 
投影数/収集角度 | 72projections / 5degree | 
画像再構成 | OSEM(iteration : 10, subset : 8) +SC +PSF | OSEM(iteration : 10, subset : 8) +SC +PSF+AC