## Slide 1: 123I線量測定における Triple-Energy-Window法の影響 モンテカルロシミュレーションによる評価
東海大学医学部付属病院
本田裕司 山下高史 小林凛也

## Slide 2
演題発表に関連し，開示すべきCOI関係にある
企業などはありません．
日本核医学技術学会
COI開示
筆頭発表者名：本田 裕司

## Slide 3: 背景
Chart: LEHRにおける123Iエネルギースペクトラム
Notes: 体内のターゲットに対しての線量測定を行う場合、高精度で関心領域内の放射能量を測定することが求められている。しかし、低エネルギー高分解能コリメータとヨウ素123の組み合わせ測定を行った場合、スライド右側に示すように、メインピークとなる159kevよりも高いエネルギーの光子成分が散乱などを起こし、2次光子として159kevの領域に混入し、線量測定における定量を著しく低下させてしまう原因となってしまう。そのため、多くの場合、triple-energy-window法を用いて、この2次光子成分を補正し、定量性を高めている。つまり、triple-energy-window法の設定は線量測定の定量性において重要な要素となっている。

## Slide 4: 目的
低エネルギー高分解能コリメータ(LEHR)と123Iによる線量測定において、triple energy window(TEW)法が キャリブレーションファクタと線量測定に及ぼす影響をモンテカルロシミュレーションを用いて評価する
Notes: そこで、我々は、低エネルギー高分解能コリメータとi-123の組み合わせにおける線量測定で、triple-energy-window法の設定が、放射能量とカウントの校正係数であるキャリブレーションファクタの測定と、実際の線量測定に及ぼす影響をモンテカルロシミュレーションを用いて評価することを目的としました。

## Slide 5: 使用機器及び収集条件
モンテカルロシミュレーションコード：SIMIMD(Lund University) |  | 
 | SPECT装置 SymbiaT16 ＋ LEHR（Siemens） | 
 | 核種 123I(γ線エネルギー 158.97keV 83%) | 
 | キャリブレーションファクター | 線量測定
TEW | main 15% ± sub 15% | 
 | main 15% ± sub 5% | 
 | main 20% ± sub 10% | 
 | main 20% ± sub 3% | 
線源 | 点線源(1MBq) | 円柱ファントム(50MBq)
収集方法 | SPECT( 72views * 5°) | 
マトリクスサイズ | 128*128(0.33cm*0.33cm) | 
画像再構成 | OSEM(iter:10, su:8) +SC +PSF | OSEM(iter:10, su:8) +SC +PSF+AC
Notes: 使用機器は、
モンテカルロシミュレーションコードにはSIMINDコードを使用して、シーメンス社製SymbiaT16と低エネルギー高分解能コリメータを構築した。核種はヨウ素123とした。
収集条件について、
今回の検討で用いたtriple-energy-windowの設定は、メインウィンドウを159kevに対して15%と20%の2種類とし、サブウィンドウの設定を15％では±15％と広い設定と±5%と狭い設定、メインウィンドウ20%に対しては、±10%の広い設定と、±3％の狭い設定、計4種類を検討した。
そのほかの条件はスライドの通りである。

## Slide 6: 評価方法
全光子投影データ
OSEM再構成
VOI解析
キャリブレーションファクターへの影響
一次光子のみ投影データ
+SC, +PSF
相対誤差(%)
=
1MBqの点線源をSPECT収集し、
TEW補正画像と一次光子画像(真値)のカウントを比較した
Notes: Tewがキャリブレーションファクターに及ぼす影響を評価する方法は、各TEW設定において１MBｑの点線源をSPECT収集するシミュレーションを行い、投影データを取得した。そして、その投影データに対して、散乱、分解能補正を組み込んだOSEM法で再構成し、点線源に対して半径3㎝の球体状の関心領域を設定しカウントを測定した。これらのデータと比較するために、投影データから一次光子のみを抽出し、真の値として画像作成した。そして、各ウィンドウ設定と比較し相対誤差を求めた。

## Slide 7: 評価方法
OSEM再構成
+SC,+AC,+PSF
VOI解析
線量測定への影響
投影データ
50MBqの円柱ファントムをSPECT収集し、
再構成画像とキャリブレーションファクターから線量を求めた
×
キャリブレーションファクタ
Bq/ｍL変換
円柱ファントム
（合計50MBq）
Notes: TEWが線量測定に及ぼす影響を評価する方法は、スライドに示すような円柱ファントムに全体で50MBｑとなるようにアイソトープを入れてSPECT収集をシミュレーションし投影データを取得した。そして、各tewの投影データを散乱、吸収、分解能補正を組み込んだOSEM法で再構成し線量測定用の画像を作成した。今回の検討ではファントム内に配置した個々の球体の放射能量ではなく円柱ファントム全体の放射能量を測定することにしたため、円柱ファントムに対して関心領域を設定し線量を求めた。

## Slide 8
 | キャリブレーションファクタ |  |  | 線量測定(真値：50MBq) | 
main ±sub | 真値(cps/MBq) | 測定値(cps/MBq) | 相対誤差(%) | 測定値(MBq) | 相対誤差(%)
15%±15% | 67.9 | 75.5 | 11.5 | 57.4 | 14.8
15%± 5% | 67.8 | 68.8 | 1.5 | 59.5 | 19.1
20%±10% | 72.4 | 82.2 | 17.7 | 59.4 | 18.8
20%± 3% | 72.5 | 79.0 | 9.2 | 65.1 | 30.1
結果
Notes: 結果
キャリブレーションファクタに及ぼす影響はメインウィンドウが小さいほど、かつサブウィンドウが小さい15%±5%のウィンドウ設定が最も誤差が小さくなった。しかし、円柱ファントムによる線量測定では、キャリブレーションファクタの場合と異なり、サブウィンドウが大きい、15%±15%で最も誤差が小さくなった。

## Slide 9
考察
Chart: LEHRにおけるI-123点線源
全光子
一次光子
二次光子
コンプトン散乱
Chart: 15%±15%
Chart: 20%±3%
Chart: 15%±5%
Chart: 20%±10%
キャリブレーションファクター | main15%±sub 5% | なぜ？
線量測定 | main15%±sub15% | 
メインウィンドウを小さくする → 貫通光子成分は減少
サブウィンドウを小さくする → コンプトン散乱の過補正
Notes: 考察
なぜ、キャリブレーションファクター取得時には設定ウィンドウ15%±５%が最も誤差が小さくなったのに対して、実際の線量測定では15%±15%の設定ウィンドウが最も小さくなったか？
スライドにキャリブレーションファクター取得時のエネルギースペクトのグラフと各ウィンドウ設定における散乱除去成分を示した台形成分を重ねたグラフを表示する。
まず、メインウィンドウが小さいほど誤差が小さくなった要因として、
一次光子と同じエネルギー帯域に存在するコリメータを貫通する光子の影響が考えれる。つまり、メインウィンドウの幅を大きくすれば、一次光子の量も増えるが、それと同時にコリメータを貫通する光子の量も増加し誤差の要因となる。結果、メインウィンドウが小さいほど誤差が小さくなったと考えられる。
では、キャリブレーションファクタにおいて、サブウィンドウが小さいほうが誤差が小さくなった要因は、
サブウィンドウの幅を小さくすると、tewの対象であるコンプトン散乱の量よりも補正量が大きくなることが分かった。本来、過補正になれば誤差はマイナスとなるが、そうならなかったのは補正の対象とならないコリメータを貫通する光子の成分をあたかも補正したかのようになったためと考える。
以上の結果より、メインウィンドウとサブウィンドウのどちらも小さい15%±5%がキャリブレーションファクタを取得する際、最も誤差の少ない結果になったと考える。
しかし実際の線量測定で15%±15%が最も誤差が少なくなった要因として、コリメータを貫通する光子の影響が考えられる。
スライド右側に、コリメータを貫通した光子のみで作成した画像を提示するが、コリメータを貫通した光子はスター状に画像全体に分布しているが、キャリブレーションファクタを取得するために我々は点線源に対して3㎝の球状の関心領域を設定し、カウントを測定した。そのため、全てのコリメータを貫通する光子を考慮していないのに対して、円柱ファントムではあらゆる点において複雑に貫通光子の影響が出てくる。
設定ウィンドウ15%±5%では貫通光子の影響のないキャリブレーションファクターで貫通光子の影響のある円柱ファントムの線量を測定しているのに対して、15％±15％では貫通光子をある程度加味したキャリブレーションファクターで円柱ファントムの線量を測定しているため、より精度を高く測定できたと考える。
今回、キャリブレーションファクターを1MBqあたりのカウントの逆数であり、補正量の大きい15%±5%は1MBqあたりのカウントは他のウィンドウ設定より小さくなる。そのためキャリブレーションファクターは大きくなる。

## Slide 10
まとめ
15％±5％でキャリブレーションファクターを求めた結果、最も誤差が少なかった
→ 散乱成分の過補正（貫通光子成分も補正）
15%±15%で線量測定を求めた結果、最も定量精度が高かった
→ 貫通光子成分の影響を加味して測定
より高精度な線量測定には貫通光子成分の補正が重要
Notes: 今回、低エネルギー高分解能コリメータとI123の組み合わせによる線量測定におけるtriple-energy-window法の設定が定量性に及ぼす影響を調査した。
今回の調査では、点線源をSPECT収集してキャリブレーションファクターを求める際、メインウィンドウ15%サブウィンドウ5%の設定で求めると真値に対し最も誤差の少ない値を得ることができたが、これは散乱線を過補正したことにより、triple-energy-window法では補正できない貫通光子成分をあたかも補正したことによる影響であることが分かった。
実際の線量測定において定量誤差を少なくするためには、メインウィンドウ15％サブウィンドウ15％設定が最も定量誤差が少なくなった。これは実際の線量測定では、広範囲にわたる貫通光子成分の影響を加味する必要があったため。
しかし、全てのウィンドウ設定において、10％を超える定量誤差があり、この誤差をより小さくするためには貫通光子成分の補正が重要であることが分かった。