## Slide 1: 123I線量測定におけるTEWの影響

## Slide 2: 背景

## Slide 3: 目的
低エネルギー高分解能コリメータ(LEHR)を使用した123Iの線量測定精度において、 triple energy window(TEW)法の設定が及ぼす影響をモンテカルロシミュレーションを用いて評価する

## Slide 4: 方法：使用機器
モンテカルロシミュレーションコード：SIMIND(Lund University)
Scanner : Symbia T16(Siemens)
Collimator : LEHR
Isotope : 123I(γ線エネルギー 158.97keV 83%)
TEW：15%±15%, 15%±5%, 20%±10%, 20%±3%
画像処理・解析
Python言語 ver 3.9.10を用いた自作プログラム

## Slide 5: 方法
使用機器
SIMIND
SymbiaT16 LEHR
Isotope 123I

## Slide 6: 方法：キャリブレーションファクター(cf)
点線源によるSPECT収集 | 
放射能量 | 1MBq
マトリクスサイズ | 128 * 128
ピクセルサイズ | 0.33cm
回転半径 | 15cm
投影数/収集角度 | 72projections / 5°
画像再構成 | OSEM(iteration : 10, subset : 8)
VOI | 3㎝

## Slide 7: 結果・考察
 | キャリブレーションファクター CPS/MBq |  |  | ファントムによる線量測定 MBq/mL | 
Main ±sub | 真値 | 測定値 | 相対誤差 | 測定値 | 相対誤差
15%±15% | 67.9 | 75.5 | 11.5 | 57.4 | 14.8
15%± 5% | 67.8 | 68.8 | 1.5 | 59.5 | 19.1
20%±10% | 72.4 | 82.2 | 17.7 | 59.4 | 18.8
20%± 3% | 72.5 | 79.0 | 9.2 | 65.1 | 30.1
Main ±sub | 真値(cps/MBq) | 測定値(cps/MBq) | 相対誤差(%) | キャリブレーションファクター
15%±15% | 67.9 | 75.5 | 11.5 | 
15%± 5% | 67.8 | 68.8 | 1.5 | 
20%±10% | 72.4 | 82.2 | 17.7 | 
20%± 3% | 72.5 | 79.0 | 9.2 | 

## Slide 8: 結果・考察

## Slide 9: 結果・考察
Chart: 点線源
Chart: 15%±15%
Chart: 15%±5%
Chart: 20%±10%
Chart: 20%±3%
Main ±sub | 真値(cps/MBq) | 測定値(cps/MBq) | 相対誤差(%) | cf
15%±15% | 67.9 | 75.5 | 11.5 | 
15%± 5% | 67.8 | 68.8 | 1.5 | 
20%±10% | 72.4 | 82.2 | 17.7 | 
20%± 3% | 72.5 | 79.0 | 9.2 | 

## Slide 10: 結果・考察
Chart: 
Chart: 15%±15%
Chart: 15%±5%
Chart: 20%±10%
Chart: 20%±3%
Main ±sub | 真値(MBq) | 測定値(MBq) | 相対誤差(%)
15%±15% | 50.0 | 57.4 | 14.8
15%± 5% | 50.0 | 59.5 | 19.1
20%±10% | 50.0 | 59.4 | 18.8
20%± 3% | 50.0 | 65.1 | 30.1
Chart: 円柱ファントム
Chart: 15%±15%
Chart: 15%±5%
Chart: 20%±10%
Chart: 20%±3%

## Slide 11: まとめ